## Sheet2
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
“Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Отделение по асистирана репродукция“

## Sheet1
№ по ред | Наименование | Мярка | Количество | Търговско наименование | Производител | Каталожен номер | Баркод идентификатор | Мл/кит/ тест/брой в една опаковка | Брой опаковки, съотв. на общото количество | Цена за единица количество без ДДС | Цена за единица количество с ДДС | Единична цена на опаковка без ДДС | Единична цена на опаковка с ДДС | Обща стойност без ДДС | Обща стойност с ДДС
1 | Криопрезервиращо устройство за поместване, витрификация и поддържане на ембриони и /или ооцити: 1. Да съдържа 80 mm PMMA цилиндър, 135 mm сламка, 115 mm сонда от неръждаема стомана. 2. Да е тестван с миши ембриони 1-клет. (МЕА ≥80%, Бактериални ендотоксини (тест LAL) ≤ 1.0 EU/изделие). | бр. | 1800 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Среда за трансфер на ембриони, изисква 6% CO2: 1.Състав: рекомбинантен човешки албумин, хиалуронан и гентамицин като антибактериално средство. 2. (MEA≥80%, ендотоксини< 0,25 EU/mL). | мл. | 180 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Кит за витрификация на ембриони (стадий бластоцист) с три стъпки:1.Състав: гентамицин, човешки серумен албумин, етиленгликол, пропандиол, фикол и захароза. 2.Средата да бъде тествана на 1 клетка за токсичност към миши ембриони; ([% повторно експандиран бластоцист 24 часа след теста] ≥ 70, ендотоксини<0.5 EU/mL) 3.Кит, съдържащ 3 шишета по 10 мл. | кит | 18 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Кит за размразяване на ембриони (стадий бластоцист) след витрификация с три стъпки:1.Състав: гентамицин, човешки серумен албумин, захароза като криопротектант. 2.Средата да бъде тествана на 1 клетка за токсичност към миши ембриони([% повторно експандиран бластоцист 24 часа след теста] ≥ 70, ендотоксини<0.5 EU/mL). 3. Кит, съдържащ 3 шишета по 10 мл. | кит | 18 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | Среди за витрификация на ооцити: 1.Състав: гентамицин, човешки серумен албумин, етиленгликол, пропандиол и захароза. 2. Средата да бъде тествана на 1 клетка за токсичност към миши ембриони (MEA≥80%, ендотоксини<0.5 EU/mL). 3. Кит, съдържащ 3 шишета по 10 мл. | кит | 15 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | Среди за затопляне на витрифицирани ооцити, изискваща стайна атмосфера: 1.Състав: гентамицин, човешки серумен албумин и захароза. 2. Средата да бъде тествана на 1 клетка за токсичност към миши ембриони (MEA≥80%, ендотоксини<0.5 EU/mL). 3. Кит, съдържащ 4 шишета по 10 мл. | кит | 15 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | Среда за ембрионална биопсия: 1. Състав: Да не съдържа калций и магнезий, да съдържа гентамицин. 2. Средата да бъде тествана на 1 клетка за токсичност към миши ембриони (MEA≥80%, ендотоксини<0.25 EU/mL). | мл. | 50 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | Среда за витрификация, достатъчна за 5 процедури. Да съдържа 1х1.5мл епруветка с основен разтвор; 1х1.5мл с уравновесяващ разтвор; 2х1.5 мл с витрифициращ разтвор.; | кит | 5 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | Среда за затопляне, достатъчна за 4 процедури. Да съдържа 2х4мл епруветки с разтвор за размразяване; 1х4мл разтвор за разреждане; 1х4 мл с разтвор за промиване. Кит, съдържащ 4 шишета по 4 мл. | кит | 5 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | Среда за градиентно разделяне на сперма: 1.Състав: буферирани с бикарбонати и с HEPES среди, които да съдържат силанизирани колоидни силициеви частици. 2.Бактериални ендотоксини [EU/mL] < 0,5; Степен на възстановяване след градиентно разделяне ≥25%. | мл. | 1375 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | Среда за работа и манипулиране на ооцити и ембриони в стайна атмосфера: 1.Състав: човешки серумен албумин и гентамицин като антибактериално средство. 2.Средата да бъде тествана на 1 клетка за токсичност към миши ембриони (MEA≥80%, ендотоксини<0.25 EU/mL) 3.Средата има срок на годност не повече от 2 месеца. 4.Подходяща за работа в атмосферни условия. | мл. | 5625 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | Среда за промиване на фоликули, изискваща 5% CO2: 1.Състав: буферирана с бикарбонат и HEPES среда, която съдържа хепарин и гентамицин като антибактериално средство. 2.Средата да бъде тествана на 1 клетка за токсичност към миши ембриони (MEA≥80%, ендотоксини<0.25 EU/mL) | мл. | 1500 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | Среда за култивиране на яйцеклетки и ембриони с бикарбонатен буфер, изискваща 6% CO2: 1.Състав: буферирана с бикарбонат среда, да съдържа човешки серумен албумин, хиалуронан и гентамицин. 2.Средата да бъде тествана на 1 клетка за токсичност към миши ембриони (MEA≥80%, ендотоксини<0.25 EU/mL). | мл. | 4800 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | Среда за култивиране от 2 до 3 ден с бикарбонатен буфер, изискваща 6% CO2: 1.Състав: буферирана с бикарбонат среда, която съдържа човешки серумен албумин, хиалуронан и гентамицин като антибактериално средство. 2.Средата да бъде тествана на 1 клетка за токсичност към миши ембриони (MEA≥80%, ендотоксини<0.25 EU/mL). | мл. | 1380 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | Среда за култивиране от ден 3 до бластоцист. С бикарбонатен буфер, изисква 6% CO2: 1.Състав: бикарбонат среда, която съдържа човешки серумен албумин, хиалуронан и гентамицин като антибактериално средство 2.Средата да бъде тествана на 1 клетка за токсичност към миши ембриони (MEA≥80%, ендотоксини< 0,25 EU/mL). | мл. | 1740 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | Хиалуронидаза – с бикарбонатен буфер, изисква 6% CO2.За престой на комплекса ооцит-кумулус в средата до 30 сек: 1.Състав: физиологичен солеви буфер, който съдържа хиалуронидаза, човешки серумен албумин и пеницилин G като антибактериално средство. 2. Бактериални ендотоксини (Лимулус амебоцит лизат тест (LAL))[EU/mL] < 0,5; | мл. | 20 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | Среда за криопрезервация на човешка сперма: 1.Състав: гентамицин като антибактериално средство и човешки серумен албумин. 2. Бактериални ендотоксини (Лимулус амебоцит лизат тест (LAL))[EU/mL] < 0.5. Тест за оцеляване на човешка сперма ≥ 80%. | мл. | 400 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | Олио парафиново за култивиране: 1. За употреба след темпериране при +37°C в 5% CO2, 6 % CO2 атмосфера или стайна атмосфера. индивидуално опаковано. 2. стерилно, леко парафиново масло. 3. Да бъде тествано на 1 клетка за токсичност към миши ембриони (MEA≥80%, ендотоксини <0.25 EU/mL). | мл. | 800 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | Минерално масло. Да съдържа пероксид като стандартен контрол за качество. Да е стерилно, с плътност 0.83 - 0.86 g/ml и да е годно поне 15 месеца от датата на производство. | мл. | 1500 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | Високо пречистена вода. Ембрионетоксична; тествана за ендотоксин. | мл. | 2000 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
21 | Диагностичен комплект за оцветяване на човешки сперматозоиди. Да включва различни части от сперматозоида: Ядро, маркирано в червено, Екваториална зона, маркирана в светло зелено и Акрозома, маркирана в тъмно зелено и фиксатор - всяко в отделно шише по 50 мл. Кит, съдържащ 4 шишета по 50 мл. | кит | 2 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | Бързи тестове за откриване на антиспермални антитела от клас Ig G в човешки еякулат и/или серум. Да съдържа консумативи (предметни стъкла, тампони и др.). | тест | 100 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | Положителни контроли за кит съдържащ бързи тестове за откриване на антиспермални антитела от клас Ig G в човешки еякулат и/или серум. | тест | 100 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | Отрицателни контроли за кит съдържащ бързи тестове за откриване на антиспермални антитела от клас Ig G в човешки еякулат и/или серум. | тест | 100 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
25 | Бързи тестове за откриване на антиспермални антитела от клас Ig A в човешки еякулат и/или серум. Да съдържа консумативи (предметни стъкла, тампони и др.). | тест | 100 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
26 | Кит за диференциране на кръгли клетки, въз основа на съдържанието на пероксидаза в тях. Да съдържа 2 реактива: 20 мл смес от метанол, цианозин и бензидин; 1мл 3% разтвор на Водороден пероксид. | кит | 2 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
27 | Кит за определяне на виталността на сперматозоидите чрез оцветяване с еозин-нигрозин. Да съдържа 2 реактива: 20 мл 1% разтвор на Еозин и 30 мл 5% разтвор на Нигрозин. | тест | 400 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
28 | Ин Витро диагностичен кит, който да позволява измерване на фрагментацията на ДНК по бърз, лесен и възпроизводим начин без необходимост от сложно лабораторно оборудване. Да позволява по-добра оценка на качеството на сперматозоидите, допълвайки информацията, предлагана от конвенционалните анализи. Базиран на контролирана денатурация - SCD технология. Достатъчен за 10 теста Да съсдържа: агароза; супер покривни слайдове - 10 броя; епруветки - 10 броя; денатуриращ разтвор - 10 мл; лизис разтвор - 10 мл; разтвор с еозин - 10 мл; разтвор с тиазин - 10мл. | тест | 350 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
29 | Хипо-осмотичен тест за определяне на виталността на сперматозоидите. Да е за инвитро диагностика. В помощ при диагностицирането и лечението на мъжкото безплодие. Кит, съдържащ 5 шишета по 20 мл хипо-осмотична среда. | кит | 4 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
30 | Сламки за асептично замразяване на сперматозоиди. Дължина 133 мм, диаметър 2.5 мм и обем 0.5 мл. | бр. | 200 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
31 | Колагеназа за разграждането на човешка тестикуларна тъкан, за улесняване на изолирането на сперматозоидите. За ин витро изследвания. Колагеназата да е с pH между 7.10-7.40 и да е стерилна. | мл. | 15 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
32 | Реактив, буфериран с бикарбонат, предназначен да изследва яйцеклетките от пациенти с неуспешно оплождане след предшестващи интрацитоплазматични цикли на инжектиране на сперма. Реактивът да е с pH между 7.00-7.60 и да е стерилен. Опаковка от 1 мл. | мл. | 6 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
33 | Реактив буфериран с HEPES, съдържащ нисък бикарбонат. Да е подходящ за ин витро изследване на сперматозоиди на некрозооспермични еякулати, както и неподвижни сперматозоиди, изолирани от тестикуларна тъкан (TESE). Реактивът да е с pH между 7.20-7.60 и да е стерилен. Да има следния или подобен състав: NaCl, KCI, KH2P04, MgS04.7H2O, NaHC03, СаС12.2Н2О, D глюкоза,вода, натриев лактат, натриев пируват,EDTA, аланил-глутамин, вода, аминокиселини, Фенолид, HEPES, Теофилин. | мл. | 20 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
34 | Катетър за достъп до маточната кухина за сонохистерография (SHG) и за получаване на ендометриална биопсия. 26 см. | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
35 | Ендометриална всмукателна кюрета за хистологична биопсия на лигавицата. Дължина около 26 см, Tube OD (това е диаметър на лумена на катетъра) около 3 см; ЕТО (Ethylene oxide sterilization ) стерилизирана; | бр. | 300 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
36 | Инсеминационен катетър 18 см, с мек атравматичен вътрешен катетър с диаметър - 1.07 mm и билатерален отворен край, диаметър на външен катетър 1.58 mm; съвместим със стилет за трудни трансфери. | бр. | 650 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
37 | Класически мек катетър за ембриотрансфер 18 см, диаметър на вътрешен катетър – 0.76 mm, формируем външен катетър с диаметър - 1.52 mm; | бр. | 400 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
38 | Сет за труден ембриотрансфер, състоящ се от извит външен катетър с диаметър до 1.00 мм (с подвижен пръстен за различна дълбочина на проникване) завършващ със атравматичен сферичен връх до 2,6 мм, Метално подсилен вътрешен катетър за лесно манипулиране и работа; Дължина на катетъра 190 мм. | бр. | 400 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
39 | Ехопозитивен катетър за ембриотрансфер 23 см, дължина на водещият катетър 160 мм, дължина на вътрешният катетър 230 мм; | бр. | 300 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
40 | Твърд стилет с дължина 18 см за трудни ембриотрансфери, съвместим с 18 см катетри; | бр. | 20 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
41 | Хистеросоно-катетри за инжектиране на физиологичен разтвор или на водна контрастна среда в матката по време на хистеросалпингография или сонохистерография, за да се визуализира проходимостта на тръбите и патологията на матката. | бр. | 200 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
42 | Катетър за поставяне на ин витро оплодени (IVF) ембриони в маточната кухина. Върхът да е с форма на крушка, за да улеснява преминаването през шийката на матката и в маточната кухина.Катетърът да е с извитит направляващ и мек, гъвкав трансферен катетър. | бр. | 150 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
43 | Сет за фоликулна пункция: игла 17G с 2 см ултразвуков маркер в дисталния край и дължина 33 см; наличие на силиконов маншет свързващ дръжката и аспирационния маркуч. Дължина на аспирационен маркуч - 500 мм, завършващ със силиконова тапа и диаметър 1,31мм; | бр. | 100 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
44 | Сет за фоликулна пункция: игла 17G с 2 см ултразвуков маркер в дисталния край и дължина 33 см; наличие на силиконов маншет свързващ дръжката и аспирационния маркуч. Дължина на аспирационен маркуч - 950 мм, завършващ със силиконова тапа и диаметър 1,31мм; | бр. | 360 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
45 | Микропипети за интрацитоплазмено инжектиране под ъгъл 35 градуса и вътрешен диаметър 4.3-4.9 микрометра; | бр. | 350 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
46 | Холдинг микропипети под ъгъл 35 градуса и външен диаметър 95-120 микрометра; | бр. | 300 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
47 | Пипети за биопсия на полярно телце 35 градусови, плоски, полирани, вътрешен диаметър 13-15 микрометра | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
48 | Петрита за физиологично интрацитоплазмено инжектиране с микроточков хиалуронан. За оценка на качеството на сперматозоидите; Стерилни, индивидуално опаковани. | бр. | 140 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
49 | Микропипети за денудация на яйцеклетки, за еднократна употреба - 135 µm; жълти | бр. | 400 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
50 | Микропипети за денудация на ембриони, за еднократна употреба – 155 µm; червени | бр. | 400 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
51 | Микропипети за пренос на бластоцисти, за еднократна употреба – 200 µm; оранжеви | бр. | 400 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
52 | Хиалуронан свързващ тест – 5 слайда по 2 теста | тест | 300 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
53 | Среда за култивиране, свързваща ембриона с еднометриума. Да съдържа рекомбинантен човешки GM-CSF цитокин. | мл. | 30 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
54 | Универсална среда за непрекъснато култивиране; да може да се използва и за ембриотрансфер. Да не съдържа фенол ред. | мл. | 300 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
55 | Стерилна бутилка за инкубатор, 125 мл., съвместима с апарат ORIGIO/PLANER Benchtop Incubator BT37 или еквивалентна | бр. | 40 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
56 | рН онлайн сензорен съд с вграден pH сензор за място с 4 ямки. Да има сертификат за калибриране, да е индивидуално опакован и стерилен. | бр. | 50 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
57 | Мембранни филтри Bt37 (32MM Syringe Filter with 0.2 M Supor Membrane) за стерилна бутилка за инкубатор ORIGIO/PLANER Benchtop Incubator BT37 или еквивалентна | бр. | 240 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
58 | Oosafe филтри за смесени газове или еквивалент. Размери 23.5х15.2х17 cm или еквивалентна | бр. | 3 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
59 | HEPA филтър и предфилтър за пречистваща машина за въздух, съвместим с Zand - Clean Air (Zander Scientific), Z 100C или еквивалентна | оп. | 7 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
60 | UV лампа за пречистваща машина, съвместим с Zand - Clean Air (Zander Scientific), Z 100C или еквивалентна | бр. | 5 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
61 | HEPA филтър за ламинарен бокс съвместим с Fortuna 1800E IVF Clean Air или еквивалентна | бр. | 1 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
62 | Предфилтър за ламинарен бокс съвместим с Fortuna 1800E IVF Clean Air или еквивалентна | бр. | 2 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
63 | Лампа за ламинарен бокс съвместима с Fortuna 1800E IVF Clean Air или еквивалентна | бр. | 1 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
64 | Стерилни типчета /връхчета/ с филтър, съвместими с автоматични пипети Τhermo Fischer Scientific, 2-20 µl, или еквивалентни | бр. | 1440 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
65 | Стерилни типчета /връхчета/ с филтър, съвместими с автоматични пипети Τhermo Fischer Scientific 20-200 µl ,или еквивалентни | бр. | 2400 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
66 | Стерилни типчета /връхчета/ с филтър, съвместими с автоматични пипети Τhermo Fischer Scientific 100-1000 µl, или еквивалентни | бр. | 4800 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
67 | Стерилни типчета /връхчета/ с филтър, съвместими с автоматични пипети Τhermo Fischer Scientific, 0.5-5 ml, или еквивалентни | бр. | 3780 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
68 | Предварително оцветени стъкла с две бои (крезил виолетов ацетат и ново метиленово синьо) за диагностично бърза оценка морфологията на сперматозоидите под микроскоп | бр. | 1000 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
69 | Стерилни, не съдържащи латекс презервативи, за еднократна употреба, предназначени за медицински ултразвукови сонди и трансдюсери, с ултразвуков гел във вътрешността, размер 60/44 mm x 241 mm | бр. | 400 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
70 | Класически презервативи от висококачествен натурален латекс, гладки, без неприятна миризма, индивидуално опаковани | бр. | 5000 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
71 | Еднократна вакуумна линия с хидрофобен филтър, съвместими с помпа за аспирация на фоликули COOK UL 60601-1, CAN/CSA-C22.2 или еквивалентна | бр. | 100 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
72 | Адаптори свързващи се с различни фитинги, които не са стандартни или обикновено не могат да се комбинират като две спринцовки. | бр. | 200 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
73 | Luer - Lock Спринцовка 20 мл | бр. | 400 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
74 | Спринцовки луер, 1 мл. U-40 Инсулин | бр. | 600 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
75 | Стерилни игли 27G 3/4 | бр. | 1500 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
76 | Микроскопски предметни стъкла, без матиран край, с размери 26 х 76. Дебелина 1,00 / 1,20 мм, измита и обезмаслена. | бр. | 200 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
77 | Покривни стъкла, високо качество, 18x18 мм. | бр. | 300 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
78 | Предметни стъкла, 26х76 мм., матиран край | бр. | 1500 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
79 | Кутия за един брой предметно стъкло | бр. | 1500 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
80 | Кутия за два броя предметни стъкла | бр. | 1500 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
81 | Хематокритни тръбички, нехепаринизирани, син код, 75 мм., | бр. | 7000 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
82 | Anti-A - тест серум за кръвни групи | мл. | 20 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
83 | Anti-В - тест серум за кръвни групи | мл. | 20 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
84 | Anti-АВ - тест серум за кръвни групи | мл. | 20 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
85 | Бутилки с дейонизирана и бидестилирана вода | мл. | 50000 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
86 | Контейнер за яекулат за спермограма, с винтова капачка, 120 мл. | бр. | 3000 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
87 | 4 ямкови петрита за култивиране на яйцеклетки и ембриони, цито-нетоскични, не-пирогенни, ембрионетоксични, тествани за клетъчно култивиране, стерилни | бр. | 2040 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
88 | Петри за Ин витро оплождане, без ямка, 60 х 15 mm, цито-нетоскични, не-пирогенни, ембрионетоксични, тествани за клетъчно култивиране, стерилни, РНА-аза/ДНА-аза свободни | бр. | 360 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
89 | Петри за Ин витро оплождане, с централна ямка, 60 х 15 мм, цито-нетоскични, не-пирогенни, ембрионетоксични, тествани за клетъчно култивиране, стерилни, РНА-аза/ДНА-аза свободни | бр. | 500 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
90 | Петри за Ин витро оплождане/ICSI, 50 х 9, цито-нетоскични, не-пирогенни, ембрионетоксични, тествани за клетъчно култивиране, стерилни, РНА-аза/ДНА-аза свободни | бр. | 400 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
91 | 15 mL конични центрофужни епруветки с висока чистота от полипропилен (PP) . Епруветките са снабдени с винтови капачки от полиетилен, които предлагат вентилирани и напълно затворени позиции. Градуирани; Стерилизирани чрез гама-облъчване, нецитотоксични и не-пирогенни; РНА-аза/ДНА-аза свободни | бр. | 1500 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
92 | 50 mL, конични центрофужни епруветки с висока чистота от полипропилен (PP) . Епруветките са снабдени с винтови капачки от полиетилен, които предлагат вентилирани и напълно затворени позиции.; Градуирани Стерилизирани чрез гама-облъчване, нецитотоксични и не-пирогенни; РНА-аза/ДНА-аза свободни | бр. | 250 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
93 | Епруветки с обло дъно за фоликулна пункция, 14 мл., с капачка тип "snap"; Градуирани; Стерилизирани чрез гама-облъчване, нецитотоксични и не-пирогенни. РНА-аза/ДНА-аза свободни | бр. | 2000 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
94 | Стерилни еднократни вагинални спекулуми: М- размер | бр. | 2000 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
95 | Стерилни марли 5 x 5 cm | бр. | 3000 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
96 | Марлени тупфери, с размери 20 х 20 мм | бр. | 1000 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
97 | Етанолови тупферчета, 70% изопропанол | бр. | 500 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
98 | Стерилни памучни апликатори, 15 см | бр. | 2000 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
99 | Абсорбираща подложка гин. стол - еднократна 60 x 90 cm | бр. | 350 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
100 | Чаршаф, операционен, стерилен 2 слоен 90 x 75 cm | бр. | 1000 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
101 | Втулка за отстраняване и инжектиране за многодозови контейнери с вградена вентилация 0.45 μm и филтър за частици от 5 μm. Лесно отстраняване и добавяне на лекарства чрез оптимален баланс на налягането, намален риск от замърсяване. С вграден вентилационен филтър, устойчив на бактерии 0.45 μm С вграден филтър за частици от 5 μm, който задържа частици> 5 μm С мощен капак за защита, който защитава съединителя за лууз-заключване | бр. | 200 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
102 | 100% биоразградими вискозни мокри кърпи за дезинфекция на повърхности импрегнирани с дидецилдиметиламониев хлорид, полихексаметилен бигуанид хидрохлорид и амфотерни повърхностноактивни вещества, активатори, секвестиращи агенти, ексципиенти; С бактерицидно действие; фунгицидно действие (срещу С. albicans); Активни срещу Mycobacterium tuberculosis (B.K.), on HIV-1, BVDV (HCV virus model), Rotavirus, Herpesvirus;активни срещу плесен/мухъл/дрожди; ембрионетоксични | бр. | 600 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
103 | Луголов разтвор за колпоскопия | мл. | 2000 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
104 | Оцетна киселина за колпоскопи | мл. | 2000 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
105 | Серия от 250 крио лепенки 19-427, размер 25 x 25 x 9 mm за принтер LabXpert, Brady или еквивалентни | бр. | 3 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
106 | Ролки с лепенки за Maching system, за принтер CAB MACH4, с размери, 64 x 6 mm или еквивалентни | бр. | 3 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
107 | Ролки с лепенки за Maching system, за принтер CAB MACH4, с размери 55 x 15 mm или еквивалентни | бр. | 3 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!