## Sheet1
Приложение 2
Техническо предложение на открита процедура с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за образна диагностика в Болница “Лозенец” и обучение на персонала за работа с тях “
Наименование |  | Брой | Производител | Съгласие
I. Система за магнитно-резонансна томография |  | 1
Описание на техническите параметри:
№ | Описание на параметрите | Изисквания | Предложение на участника | Каталог номер/ страница
I. | Магнит
1. | Напрегнатост на магнитното поле | 3.0 Т
2. | Диаметърът на отвора на магнита за пациента | мин. 70 см
3. | Общо тегло на системата (магнит, градиентни бобини, маса, течен хелий) | макс. 8000кг
4. | Дълбочина на гентрито с капаците | макс. 190 см
5. | Без загуби на хелий по време на нормалната работа на апарата | 0 литра на година
6. | Гарантирана хомогенност на магнитното поле (ppm), измерена като обемна средноквадратична стойност (V-RMS), в 50*50*45 см | Да се опише
7. | Гарантирана хомогенност на магнитното поле (ppm), измерена като обемна средноквадратична стойност (V-RMS), в 40 см DSV | макс. 1.2 ppm
8. | Възможност за работа с полета на изобразяване по-големи от 50*50*45 см | Да се опише
9. | Регулиране на осветлението и вентилацията на пациента в отвора на магнита | налично
10. | Шиминг | Пасивен и активен
11. | Шиминг от 2-ри ред | Мин. 3 типа
12. | Изледване с поле извън центъра, шиминг за такова изследване | налично
II. | Пациентна маса
1. | Товароносимост на пациентната маса при гарантиране точността на позициониране | мин. 220 кг
2. | Най-ниска позиция на масата спрямо пода | ≤ 60 см
3. | Обхват на сканиране | мин. 180см
4. | Подвижна маса или количка за подготовка и транспортиране на пациента с регулиране по височина | налично
III. | Радиочестотна система
1. | Брой независими приемащи канали | мин. 32
2. | Способност за едновременно свързване на бобини | налично
3. | Възможност за цифровизация на сигнала от бобините | Да се опише
4. | Динамичен обхват | Мин. 165 dB
5. | Радиочестотно излъчване от повече от един източник (паралелно излъчване от независими канали) | Да се опише
6. | Адаптивно към пациента ВЧ шимиране | налично
IV. | Градиентната система
1. | Максимална амплитуда на градиентното поле по всяка пространствена ос (Х,У и Z) | Мин. 45 mТ/m
2. | Време за достигане на максимална мощност на градиентите за всяка пространствена ос | Мин. 200 Т/m/s
3. | Най-кратко време TE за 2D, матрица 256 | Макс. 0,5 ms
4. | Най-кратко време TR за 2D, матрица 256 | Макс. 1,5 ms
5. | Линейност при 50 см DSV | По-добра от 2,5%
6. | Технологии за намаляване на шума | Да се опишат
V. | Параметри на сканиране
1. | Максималана матрица на образа за сканиране и реконструкция | Поне 1024х1024
2. | Минималната дебелина на среза при 2D образи | макс. 0.5 мм
3. | Минималната дебелина на среза при 3D образи | макс. 0.05 мм
4. | Най-малко поле на изображение | макс. 0.5 см
5. | Максимално поле на изображение | мин. 50 см
VI. | Бобини
1. | Интегрирана бобина за глава, шия и гръбначен стълб (CTL). Покритие за гръбначен стълб | Мин. 70 см
2. | Интегрирани бобини за целотелесно покритие, периферна ангиография, гръден кош, таз, сърце, дължина на покритие над 180 см | Макс. Брой канали ≥ 32
3. | Многофункционални гъвкави бобини – 2 бр., среден размер | мин. 4 канала
4. | Многофункционални гъвкави бобини – 2 бр., малък размер | мин. 4 канала
5. | Бобина за млечни жлези, билатерална | мин. 16 канала
6. | Специализирана бобина за коляно | мин. 6 канала
7. | Специализирана бобина за китка | мин. 6 канала
8. | Специализирана бобина за стъпало и глезен | мин. 6 канала
9. | Специализирана бобина за лакът, ръка | мин. 6 канала
10. | Специализирана бобина за рамо | мин. 6 канала
11. | Специализирана бобина за глава, приложение при функционален MRI, спектроскопия и др. С огледала за наблюдаване на стимули | мин. 16 канала
12. | Паралелно изобразяване чрез едновременно използване на няколко бобинни елемента | За всички изброени по-горе бобини
13. | Интегрирана бобина за тяло под пациента, покритие | мин 70 см
14. | Специализирани бобини за малки структури – пръсти, участъци по кожата, повърхностни съдове, педиатрично | 2 размера
15. | Автоматично разпознаване и селектиране на бобините в избраното поле за изображение (FoV). | налично
VII. | Компютърна система/операторска конзола
1. | Основен компютър с мин. характеристики | честота на процесора ≥ 2.4 GHz
RAM памет ≥ 4 GB
2. | Възможност за архивиране на образите върху CD и DVD с DICOM вюър | налично
3. | Цветен монитор на операторската конзола | мин. 22"
4. | Реконструкционен компютър с мин. характеристики | честота на процесора ≥ 2.4 GHz
RAM памет ≥ 20 GB.
5. | Скорост на реконструкция на среза при матрица 256х256 | мин. 11 000 реконструкции за секунда
6. | Комуникация с пациента: Гласова и Видеокамера за наблюдение на пациента по време на изследване с показване на монитор в командната зала | налично
VIII. | Техники за получаване на образи
1. | Стандартни техники за получаване на образ – неврологични, мамографски, онкологични, ангиографски, ортопедични, педиатрични и кардиологични | налично
2. | Техника за автоматизирано планиране на преглед на млечна жлеза с автоматична настройка на шиминга спрямо пациента | налично
3. | ЕКГ (ВКГ), респираторно тригерирани и периферно-пулсови техники за синхронизация при получаване на образ (със съответния хардуер) | Безжична синхронизация
4. | Програми за неврологична перфузия | налично
5. | Програми за неврологична перфузия без контраст | налично
6. | Програма за дифузия | налично
7. | Техники за елиминиране на двигателни артефакти | налично
8. | Техника за подтискане спектъра на мастна тъкан и вода | налично
9. | Техника за подтискане сигнали от кръвта (т.нар. «черна кръв») | налично
10. | Техника за проследяване болуса на контраста | налично
11. | Техника за оценка на потоци | Налично
12. | Техника за безконтрастно ангиографско изобразяване на абдоминални и периферни съдове | Налично
13. | Системата да може да извършва целотелесни изследвания без смяна на бобините (вкл. целотелесна MR-ангиография) | Мин. Покритие 150 см
14. | BOLD (Blood Oxygen Level Dependent) изследвания със създаване на функционални карти | Налично
15. | МР спектроскопия | Налично
16. | Техника за получаване на образи със сигнал от вода, мастна тъкан и образи със сигнал от двете във и извън фаза – метод на Dixon | Налично
17. | Diffusion Tensor Imaging (DTI) с трактография | Налично
18. | Техника на база SWIp секвенции за подсилване на контраст между тъканите | Налично
19. | Техника за получаване на карти с количествено определяне на мастната фракция | Налично
20. | Автоматизиране на планирането и асистиране на изследванията на глава и млечна жлеза | Налично
IX. | Допълнителна самостоятелна работна станция с 2 броя цветни монитори за преглед и пост-обработка на изображения
1. | За връзка с различни модалности (КТ, МРТ, нуклеарна медицина) вкл. от апарати на различни производители | Налично
2. | Възможност за архивиране на образи на периферни носители: DVD или CD | Налично
3. | Капацитет на дисковото пространство за съхранение на образи: | мин. 1 ТB
4. | Монитори – 2 бр. | мин. 19''
5. | Софтуери за преглед и пост-обработка на обеми, количествени измервания, архивиране | Налично
6. | Програма за създаване на образи от големи региони - МРТ ангиография, ЦНС, цял торс | Налично
7. | Програми за неврологична перфузия | Налично
8. | Програма за дифузия | Налично
9. | Програма за проследяване статуса на тумори или отговор към терапия | Налично
10. | Програма за показване и постобработка на лезии с висока магнитна проницаемост – контрастно усилени зони | Налично
11. | Възможност за преглед и анализ на хрущялна структура | Да се опише
12. | Програма за автоматизация на рутинни действия без намеса на оператора | Налично
13. | Програма за генериране на рапорти с вмъкване на образи | Налично
X. | Окомплектовка
1. | Фарадеева клетка | Налично
2. | Система за охлаждане на магнита - чилър | Налично
3. | Магнито-съвместим монитор за наблюдение на витални параметри на пациента – неинвазивно кръвно налягане, ЕКГ, кислородна сатурация. Да позволява надграждане с мониториране на анестезични газове, ETCO2, повърхностна температура, инвазивно кръвно налягане по 2 канала. Безжична комуникация | Налично
4. | Шкаф за съхранение на бобините | Налично
5. | Маса за оператора, регулиране във височина | Налично
6. | Количка за съхранение на бобините и аксесоари | Налично
7. | Поставка за ръка при вливания | Налично
8. | Дистанционен елемент за отдалечаване на предните бобини от пациента | Налично
9. | Фиксатор за крака при съдови изследвания | Налично
10. | Приставка/матрак за поставяне на бебета при изследване | Налично
11. | Инжектор за контрастна материя за работа в магнитно поле, с програмируем | Налично
12. | Възможност за система за успокояване и предразполагане на пациента чрез аудио-визуални стимули и прожекции и динамично осветление. Възможност за прожекция на анимация за командване на пациента при сканиране със задържане на дишането | Да се опише
Наименование |  | Брой | Производител | Съгласие
II. Система за компютърна томография |  | 1
Описание на техническите параметри:
№ | Описание на параметрите | Изисквания | Предложение на участника | Каталог номер/ страница
I. | Гентри
1. | Отвор | Мин 70 см
2. | Разстояние Фокус-детектор | ≤ 108 см
3. | Най-кратко физическо време за ротация | Да се посочи
4. | Интерком | наличие
5. | Панели за управление, монтирани на гентрито, дисплей на ЕКГ | наличие
II. | Пациентна маса
1. | Обхват на сканиране: | Мин. 200 см
2. | Максимална товароносимост: | Мин. 203 кг
3. | Точност на позициониране на масата: | ± 0.25 мм
4. | Педали за управление вертикалното движение на масата | наличие
5. | Аксесоари за позициониране и обездвижване на пациента – поставки за ръце, подложки, държач за глава, инфузионен статив, колани, матрак | наличие
6. | Поставка (кош) за фиксиране на новородени | наличие
III. | Детектор
1. | Скорост на семплиране на данните за елемент, в семпли/ротация | Мин. 3000
2. | Максимално покритие при една ротация | ≥ 75 мм
3. | Пространствена разделителна способност | ≥ 20 lp/cm
4. | Нискоконтрастна резолюция с доза не повече от 27 mGy | ≤ 4,0 мм @ 0.3%
5. | Нискоконтрастна резолюция с итеративна реконструкция с доза под 15 mGy, стойност в мм @ 0.3% | Да се посочи
IV. | Генератор
1. | Мощност: | Мин. 100 кW
2. | Обхват на киловолти, в 4 избираеми стъпки: | 80-140 кV
3. | Максимален аноден ток: | ≥ 700 mA
V. | Рентгенова тръба
1. | Ефективен топлинен капацитет на анода: | ≥ 8 MHU
2. | Брой на фокусите: | Мин. 2
3. | Площ на малкия фокус | ≤ 0,60 кв.мм
4. | Максимално топлоотдаване на анода: | ≥ 1500 kHU/min
5. | Подвижен фокус: | По X- и Z-осите
VI. | Параметри на сканиране и реконструкция
1. | Максимално време на спирално сканиране | Мин. 100 сек
2. | Брой колимации при аксиален и спирален режим | Мин. 64
3. | Максимален брой срезове на ротация | Мин. 256
4. | Обхват на стъпката на придвижване при спирален режим (pitch) | Да се посочи
5. | Времева разделителна способност в msec | ≤ 140 msec
6. | Модулация на дозата по време на сканиране според: данни от обзорния скен, зоната на сканиране пациента – надлъжно и при ротация | наличие
7. | Наличие на специализирани педиатрични протоколи | На база възраст/тегло
8. | Модулация на дозата по време на сканиране на база избрана фаза от ЕКГ | наличие
9. | Техника за проспективно ЕКГ-тригерирано сканиране на сърце в аксиален режим. Методи за елиминиране на аритмия. Сърдечна честота на пациента | Мин. 70 уд./мин
10. | Итеративна реконструкция за намаляване на дозата/подобряване качеството на образа , последно поколение, с няколко избираеми нива | Да се посочи
11. | Итеративна реконструкция, моделно-базирана, за намаляване на дозата при много висок качество на образа. Приложение при рутинни, нервологични и кардиологични процедури | Да се посочи
12. | Алгоритми за 3D аквизиция и реконструкция в спирален режим на сканиране | Да се посочи
13. | Скорост на реконструкция | мин. 32 образа/сек
14. | Скорост на реконструкция при използване на алгоритъм за итеративна реконструкция | мин. 22 образа/сек
15. | Възможност за намаляване артефакти от метални импланти | Да се опише
16. | Матрица на реконструкция: | Мин. 512х512
17. | Алгоритми за автоматизиране на процедурата според пациента чрез задаване ниво на качеството на образа за дадена диагностична процедура и автоматична настройка на параметрите на сканиране и дозата на контрастната материя | Протоколи за деца и възрастни
18. | Бидирекционален интерфейс за комуникация с инжектора | наличие
VII. | Операторска конзола
1. | 2 броя цветни монитора с резолюция 1280 х 1024 | диагонал мин. 19‘‘
2. | Капацитет на твърдия диск при матрица 512х512: | мин. 250 GB
3. | Запис на образи в DICOM 3.0 формат на периферни носители: DVD или CD с DICOM viewer | наличие
4. | Пълен DICOM 3.0 протокол за комуникации (print, send, query/retrieve, MPPS, Worklist и др.) | наличие
5. | Автоматични гласови инструкции за пациента | наличие
6. | Режим на автоматично филмиране | наличие
7. | Програма за ретроспективно и проспективно сканиране на сърце | наличие
8. | Програма за визуализация на сърдечни фази, пособия за преглед и изчисление на параметри като ESV, EDV, минутен сърдечен обем и фракция на изтласкване | наличие
9. | Програма за оценка на калцификати | наличие
10. | Програма за проследяване болуса на контраста | наличие
11. | Програма за изследване на мозъчна перфузия с корекция на движенията | наличие
12. | Програма за мултиорганна перфузия | наличие
13. | Програма за обемно рендиране | наличие
VIII. | Допълнителна самостоятелна работна станция с 2 броя цветни монитори за преглед и пост-обработка на изображения
1. | За връзка с различни модалности (КТ, МРТ, нуклеарна медицина) вкл. от апарати на различни производители | наличие
2. | Възможност за архивиране на образи на периферни носители: DVD или CD | наличие
3. | Капацитет на дисковото пространство за съхранение на образи: | мин. 1ТB
4. | Монитори – 2 бр. | мин. 19''
5. | Софтуери за преглед и пост-обработка на обеми, количествени измервания, архивиране | наличие
6. | Програма за кардиологичен анализ, включително изследване на коронарните артерии и анализ на функцията на лявата камера | наличие
7. | Програма за визуализация на сърдечни фази, пособия за преглед и изчисление на параметри като ESV, EDV, минутен сърдечен обем и фракция на изтласкване | наличие
8. | Програма за оценка на калцификати | наличие
9. | Програма за количествена оценка и изследване на коронарни плаки | наличие
10. | Програма за КТ ангиография и съдов анализ | наличие
11. | Програма за планиране поставяне на стентове | наличие
12. | Програма за изследване на мозъчна перфузия | наличие
13. | Програма за мултиорганна перфузия | наличие
14. | Възможност за проследяване статуса на тумори или отговор към терапия | Да се опише
15. | Възможност за чернодробна сегментация и количествен анализ | Да се опише
16. | Програма за оценка на белодробни възли със сегментация | наличие
17. | Възможност за количествена оценка на дифузни белодробни заболявания | Да се опише
18. | Програма за виртуална колоноскопия | наличие
19. | Програма за автоматизация на рутинни действия без намеса на оператора за Кардиологичен анализ, КТ ангиография, Виртуална колоноскопия, Чернодробна сегментация и количествен анализ анализ | наличие
20. | Програма за генериране на рапорти с вмъкване на образи | наличие
IX. | Окомплектовка
1. | КТ инжектор, с 2 спринцовки, на постамент | наличие
2. | UPS за операторската конзола. Автономна работа: | мин. 30 мин
3. | Фантом за калибрация при изследване на деца | наличие
4. | DICOM принтер за печат на рентгенови образи | Формат 35х43 см
Наименование |  | Брой | Производител | Съгласие
III. Система за коронарна ангиография |  | 1
Описание на техническите параметри:
№ | Описание на параметрите | Изисквания | Предложение на участника | Каталог номер/ страница
I. | Гентри
1. | Паркинг позиция на С-рамото за достъп до пациентната маса от всички страни по време на подготовката на пациента | наличие
2. | Завъртане на рамото около масата | мин от +90 градуса до -90 градуса
3. | Надлъжно движение на рамото | минимум 210 см
4. | Максимална ротация на C-рамото | мин. от 120 градуса LAO до 120 градуса RAO
5. | Максимална ангулация на C-рамото: | мин. от 45 градуса Каудално до 45 градуса Краниално
6. | Скорост на ротация на С-рамото | мин. 25 градуса /сек
7. | Система за предпазване от колизии | Да се опише
8. | Променливо разстояние източник-детектор, моторно: | мин. от 90 до 120 см
9. | Дълбочина на арката | Мин. 89 см
10. | Автоматичен позиционер за привеждане в избрана предефинирана позиция | Позициониране и по референтен образ
II. | Пациентна маса
1. | „Плаващ“ плот, 4-посочно: | мин. 120 см надлъжно и 35 см латерално
2. | Дължина на плота: | мин. 260 см
3. | Моторно регулиране на височината | наличие
4. | Максимална товароносимост на масата: | мин. 220 кг (без CPR)
5. | Възможност за извършване на CPR във всяка позиция на плота от надлъжния му ход | Да се опише
6. | Окомплектовка: колани, инфузионен статив, скоби, церебрален филтър, матрак за неврологични изследвания, поставки за ръце, фиксатор за глава, опора за ръка | наличие
7. | Пулт за управление движенията на масата и гентрито, закачен за масата | наличие
8. | Автоматичен позиционер за привеждане в избрана предефинирана позиция | наличие
9. | Въртене на масата около основата | наличие
III. | Детектор и образна верига
1. | Плосък детектор с размер | Мин. 19 см х 19 см
2. | Образна матрица: | мин. 1К х 1К х 14 bit
3. | Разделителна способност | ≥ 2,7 lp/mm
4. | Образни формати: | ≥ 3 броя.
5. | Способност за въртене на детектора на 90 градуса | наличие
6. | Импулсна скопия – мин. 3 избираеми стойности | 30, 15 и <10 кадъра/сек
7. | Високоскоростна импулсна скопия | до 60 кадъра/сек
IV. | Генератор
1. | Мощност | мин.100 kW
2. | Напрежение | мин. 50 - 120 kV
3. | Максимален ток | мин. 800 mA
4. | Импулсна скопия | до 30 кад/сек
5. | Виртуална колимация по последен запаметен образ | наличие
6. | Пулт за управление, закачен за пациентната маса | наличие
V. | Рентгенова тръба
1. | Двуфокусна | 0,5/0,8 мм фокуси
2. | Мощност на малкия фокус | Мин. 40 kW
3. | Скорост на охлаждане на анода, HU/sec | Мин. 6800
4. | Филтри за нискоенергийна радиация – | мин. 3 нива
5. | Редуциране на дозата/меката радиация с пулсова техника | наличие
VI. | Монитори
1. | 1 образен цветен LCD монитор в процедурната зала, за над 4 едновременни източника на сигнал | мин. 56‘‘, матрица 3800х2100
2. | 1 монохромен образен монитор в командната зала, | мин. 19‘‘
3. | 1 цветен монитор в командната зала | наличие
4. | Окачване за монитори в процедурната зала с моторно вертикално движение | наличие
VII. | Параметри на снемане на данните (аквизиция) и управление
1. | Задаване на DSA и Роудмап | наличие
2. | Програма за компенсация на движения | наличие
3. | Запис на физиологични данни заедно с получените образи | мин. 2 канала
4. | Модул за управление на системата с тъч-скрийн дисплей, закачен за пациентната маса | наличие
5. | Ротационна ангиография на съдове с едно впръскване на контраст в реално време. Максимална скорост на ротация | мин. 40 градуса/сек
6. | Възможност за ротационна коронарна ангиография по крива траектория едновременно по 2 оси | Да се опише
7. | Програма за 3D коронарна ангиография и създаване модел на коронарно дърво | наличие
8. | DAP-метър | наличие
VIII. | Софтуерни пакети за клинични приложения
1. | Софтуер за количествена оценка и анализ на левокамерни изследвания, включително фракция на изтласкване и движение на стената | наличие
2. | Възможност за надграждане с програма за оценка на дясна камера | наличие
3. | Софтуер за количествена оценка и анализ на коронарни съдове, включително градиенти на налягане и дебитен резерв на стеноза | наличие
4. | Софтуер за автоматична калибрация на изследвания и анализиран обект | наличие
5. | Програма за подобрена визуализация на коронарни стентове и балони, работеща с и без контраст | наличие
6. | DICOM връзка към радиолгична информационна система (DICOM Worklist, DICOM MPPS или еквивалент) | наличие
7. | Печат на DICOM-съвместим принтер | наличие
8. | Програма за създаване и печат на рапорти и образи от пулта за управление | наличие
IX. | Рентгенозащитни и спомагателни средства
1. | Прегледна лампа на таванно окачване, интензитет на светлината | мин. 25 000 лукса
2. | Рентгенозащитен прозрачен екран на таванно окачване | наличие
3. | Рентгенозащитен екран, закачен на пациентната маса на въртяща се ръка | наличие
X. | Система за наблюдение и запис на хемодинамични параметри
1. | Запис и съхранение на всички вълни за последващ преглед и анализ | наличие
2. | Двоен монитор в контролната зала | Мин. 20''
3. | Снемане на данни за: неинвазивно кръвно налягане, кислородна сатурация, инвазивно кръвно налягане по мин. 4 канала, ЕКГ с 12 отвеждания, минутен сърдечен обем, температура, респирация | наличие
4. | Хемодинамичен анализ | наличие
5. | Показване на хемодинамичните данни на монитора в процедурната зала | наличие
6. | Интегриране на данни от апарат за FFR в изследването – в реално време и в записите | наличие
7. | Окомплектована с кабели за извършване на посочените измервания | наличие
XI. | Окомплектовка
1. | Ангиографски инжектор, на постамент. Памет за различни протоколи | мин. 20 протокола
2. | Пакет индивидуални дозиметри (мин. 10 бр.) за операторите в безжична връзка с онлайн мониториращо и анализиращо устройство и архиватор за дозата | Да се опише
Наименование |  | Брой | Производител | Съгласие
IV. Система за кардио и периферна ангиография |  | 1
Описание на техническите параметри:
№ | Описание на параметрите | Изисквания | Предложение на участника | Каталог номер/ страница
I. | Гентри
1. | Паркинг позиция на С-рамото за достъп до пациентната маса от всички страни по време на подготовката на пациента | наличие
2. | Завъртане на рамото около масата | мин от +90 градуса до -90 градуса
3. | Надлъжно движение на рамото | минимум 210 см
4. | Максимална ротация на C-рамото | мин. от 120 градуса LAO до 180 градуса RAO
5. | Максимална ангулация на C-рамото: | мин. от 45 градуса Каудално до 45 градуса Краниално
6. | Скорост на ротация на С-рамото | мин. 25 градуса /сек
7. | Система за предпазване от колизии | Да се опише
8. | Променливо разстояние източник-детектор, моторно: | мин. от 90 до 120 см
9. | Автоматичен позиционер за привеждане в избрана предефинирана позиция | Позициониране и по референтен образ
II. | Пациентна маса
1. | „Плаващ“ плот, 4-посочно: | мин. 120 см надлъжно и 35 см латерално
2. | Дължина на плота: | мин. 260 см
3. | Моторно регулиране на височината | наличие
4. | Максимална товароносимост на масата: | мин. 220 кг (без CPR)
5. | Възможност за извършване на CPR във всяка позиция на плота от надлъжния му ход | Да се опише
6. | Окомплектовка: колани, инфузионен статив, скоби, матрак за неврологични изследвания, поставки за ръце, фиксатор за глава, опора за ръка | наличие
7. | Пулт за управление движенията на масата и гентрито, закачен за масата | наличие
8. | Автоматичен позиционер за привеждане в избрана предефинирана позиция | наличие
9. | Въртене на масата около основата | наличие
III. | Детектор и образна верига
1. | Плосък детектор от аморфен силиций с размер | Мин. 30 см х 38 см
2. | Образна матрица: | мин. 1,8К х 2,3К х 14 bit
3. | Разделителна способност | ≥ 2,7 lp/mm
4. | Образни формати: | ≥ 4 броя.
5. | Способност за въртене на детектора на 90 градуса | наличие
6. | Импулсна скопия – мин. 3 избираеми стойности | 30, 15 и <10 кадъра/сек
7. | Възможност за опционално надграджане с високоскоростна импулсна скопия | до 60 кадъра/сек
IV. | Генератор
1. | Мощност | мин.100 kW
2. | Напрежение | мин. 50 - 120 kV
3. | Максимален ток | мин. 800 mA
4. | Импулсна скопия | до 30 кад/сек
5. | Виртуална колимация по последен запаметен образ | наличие
6. | Пулт за управление, закачен за пациентната маса | наличие
V. | Рентгенова тръба
1. | Двуфокусна | 0,4/0,8 мм фокуси
2. | Максимална скорост на топлоотдаване на анода, HU/sec или еквивалентно във W | Мин. 7500
3. | Филтри за нискоенергийна радиация – | мин. 3 нива
4. | Редуциране на дозата/меката радиация с пулсова техника | В тръбата
VI. | Монитори
1. | 1 образен цветен LCD монитор в процедурната зала, за над 4 едновременни източника на сигнал | мин. 56‘‘, матрица 3800х2100
2. | 1 монохромен образен монитор в командната зала, | мин. 19‘‘
3. | 1 цветен монитор в командната зала | наличие
4. | Окачване за монитори в процедурната зала с моторно вертикално движение | наличие
VII. | Параметри на снемане на данните (аквизиция) и управление
1. | Задаване на DSA и Роудмап | наличие
2. | Програма за компенсация на движения | наличие
3. | Запис на физиологични данни заедно с получените образи | мин. 2 канала
4. | Модул за управление на системата с тъч-скрийн дисплей, закачен за пациентната маса | наличие
5. | Следене на контрастен болус в субтракционен режим, моторизирано | наличие
6. | Ротационна ангиография на съдове с едно впръскване на контраст в реално време. Максимална скорост на ротация | мин. 40градуса/сек
7. | Възможност за ротационна коронарна ангиография по крива траектория едновременно по 2 оси | Да се опише
8. | Пакет за 3D ротационна ангиография – 3D реконструкции, 3D пътна карта, наслагване на пътната карта с образи от КТ или МРТ | наличие
9. | Режим на сканиране подобен на компютър-томографски за оценка на тъканта и верификация на перфузията веднага след процедурата | наличие
10. | Програма за изследване на исхемичен инсулт с показване на участъка след тромба | наличие
11. | Възможност за надграждане с програма за анализ и оценка на перфузия | наличие
12. | DAP-метър | наличие
VIII. | Софтуерни пакети за клинични приложения
1. | Софтуер за количествена оценка и анализ на коронарни съдове, включително градиенти на налягане и дебитен резерв на стеноза | наличие
2. | Софтуер за количествена оценка и анализ на периферни съдове | наличие
3. | Софтуер за автоматична калибрация на изследвания и анализиран обект | наличие
4. | Програма за подобрена визуализация на коронарни стентове и балони, работеща с и без контраст | наличие
5. | Програма за подобрена визуализация на периферни стентове и балони, работеща с и без контраст | наличие
6. | DICOM връзка към радиолгична информационна система (DICOM Worklist, DICOM MPPS или еквивалент) | наличие
7. | Печат на DICOM-съвместим принтер | наличие
8. | Програма за създаване и печат на рапорти и образи от пулта за управление | наличие
IX. | Рентгенозащитни и спомагателни средства
1. | Прегледна лампа на таванно окачване, интензитет на светлината | мин. 25 000 лукса
2. | Рентгенозащитен прозрачен екран на таванно окачване | наличие
3. | Рентгенозащитен екран, закачен на пациентната маса на въртяща се ръка | наличие
X. | Система за наблюдение и запис на хемодинамични параметри
1. | Запис и съхранение на всички вълни за последващ преглед и анализ | наличие
2. | Двоен монитор в контролната зала | Мин. 20''
3. | Снемане на данни за: неинвазивно кръвно налягане, кислородна сатурация, инвазивно кръвно налягане по мин. 4 канала, ЕКГ с 12 отвеждания, минутен сърдечен обем, температура, респирация | наличие
4. | Хемодинамичен анализ | наличие
5. | Показване на хемодинамичните данни на монитора в процедурната зала | наличие
6. | Интегриране на данни от апарат за FFR в изследването – в реално време и в записите | наличие
7. | Окомплектована с кабели за извършване на посочените измервания | наличие
XI. | Окомплектовка
1. | Ангиографски инжектор, на постамент. Памет за различни протоколи | мин. 20 протокола
2. | Пакет индивидуални дозиметри (мин. 10 бр.) за операторите в безжична връзка с онлайн мониториращо и анализиращо устройство и архиватор за дозата | Да се опише
Наименование |  | Брой | Производител | Съгласие
V. Система за дигитални скопично-графични изследвания |  | 1
Описание на техническите параметри:
№ | Описание на параметрите | Изисквания | Предложение на участника | Каталог номер/ страница
I. | Гентри/маса
1. | Регулиране височината на масата, моторно | Мин. 65-100
2. | Наклон на масата | от +90 градуса до -90 градуса
3. | Размери на плота | Мин. 72х220 см
4. | Разстояние плот-детектор | Макс. 11 см
5. | Максимална товароносимост на масата, без ограничение от движение/позиция | мин. 200 кг
6. | Латерално движение на плота | Мин. 30 см
7. | Разстояние източник-детектор, моторно: | мин. от 110 до 180 см
8. | Надлъжен ход на статива с детектора | Мин. 130 см
9. | Варираща скорост при движение | Мин. 5-20 см/сек
10. | Покритие за пациента без преместване | Мин. 180 см
11. | Наклон на колоната и автоматично центриране върху органа | +/- 40 градуса
12. | Компресионно устройство | Моторизирано
13. | Линейна томография | 4 ъгъла и 4 скорости
14. | Автоматично нагласяване на параметри на база избран протокол за озследване | Наклон на масата, ъгъл на колоната, позиция на детектора, SID и др.
II. | Детектор и образна верига
1. | Плосък детектор с размер | Мин. 43 см х 43 см
2. | Образна матрица: | мин. 2,8К х 2,8К х 16 bit
3. | Разделителна способност | ≥ 3 lp/mm
4. | Размер на пиксела | < 165 микрометра
5. | Образни формати : | ≥ 3 броя за скопия
≥ 2 броя за графия
6. | Кадрова честота | До 30 кадъра/сек
7. | Образната верига да е защитена от непрекъсваемо токозахранване / UPS | наличие
III. | Генератор
1. | Мощност | Мин. 80 kW
2. | Напрежение | мин. 40 - 150 kV
3. | Максимален ток | мин. 600 mA
4. | Честота на инвертора | Мин. 80 kHz
5. | АЕС, 1-, 2- и 3-точкови техники | наличие
6. | Анатомични програми | Мин. 1000
7. | Импулсна скопия | до 30 кад/сек
8. | Виртуална колимация по последен запаметен образ | наличие
IV. | Рентгенова тръба
1. | Двуфокусна | 0,6/1,0 мм фокуси
2. | Високооборотна | > 9000 об/мин
3. | Топлинен капацитет на анода | мин. 300 kHU
4. | Максимална скорост на топлоотдаване на анода | мин. 120 kHU/мин.
5. | Колиматор, моторизиран, тип колимация | Квадратна, правоъгълна
6. | Филтри за нискоенергийна радиация – ръчни или моторизирани | мин. 3 нива
7. | DAP-метър | наличие
V. | Монитори
1. | 1 цветен LCD монитор в процедурната зала с висока яркост > 1200 cd/m2, на количка | мин. 19‘‘/ 1280х1024
2. | 1 цветен LCD монитор в командната зала | мин. 19‘‘/ 1280х1024
VI. | Параметри на снемане на данните (аквизиция) и обработка на избраженията
1. | Автоматични прегледни настройки, предварително зададени: техники, размер на пациентатаблици за оптимизацие на сивата скала и др. | наличие
2. | Обработка на образите: обръщане, въртене, контраст/яркост, инверсия позитив/негатив, филтрии др. | наличие
3. | Преглед на образи – кино режим, мозайка, с увеличение | наличие
4. | Запис на образи в максималната резолюция | Мин. 5000 бр.
5. | DICOM съвместимост: print, store, Work list, query/retrieve | наличие
6. | Запис на образи на CD/DVD в DICOM формат | наличие
VII. | Окомплектовка
1. | Колан | наличие
2. | Инфузионен статив | наличие
3. | Дръжки за ръце | наличие
4. | Опора за краката | наличие
Наименование |  | Брой | Производител | Съгласие
VI. Система за директно-дигитална рентгенография |  | 1
Описание на техническите параметри:
№ | Описание на параметрите | Изисквания | Предложение на участника | Каталог номер/ страница
Директно дигитална графична система, състояща се от: вертикален статив с детектор, рентгенова тръба на таванно окачване и маса
I. | Вертикален статив
1. | Надлъжен ход на статива с детектора, моторизиран | Мин. 200 см
2. | Вертикален ход на детектора, моторизиран (измерено от центъра до пода) | Мин. от 40 до 180 см
3. | Възможност за въртене на детектора около колоната на статива | Да се опише
4. | Възможност за въртене на детектора около хоризонталната ос, напречна на статива, моторизирано | Да се опише
5. | Завъртане на детектора около вертикалната ос (при вертикално положение на детектора) | Мин. от -20 до +40 градуса
6. | АЕС | Мин. 5 измервателни полета
7. | Безжично дистанционо управление | Налично
8. | LCD дисплей на колоната с данни за пациента и изследването | Налично
9. | Ръкохватка на детектора за пациента при позиция с вдигане на ръцете (напр. На гръден кош) | Въртяща
10. | Възможност за автоматизирано придвижване на детектора в зададена позиция както и подравняване на детектора спрямо рентгеновата тръба | Налично
II. | Маса
1. | Възможност за целотелесно изследване за пациента без преместването му - рентгенопрозрачна дължина на плота | ≥. 200 см
2. | Плаващ плот | Надлъжно, напречно, диагонално
3. | Латерално движение на плота | Мин. +/-15 см
4. | Надлъжно движение на плота | Мин. +/-15 см
5. | Регулиране височината на масата, моторно | Мин. 60-80 см
6. | Плосък плот | Налично
7. | Максимална товароносимост на масата: | ≥ 215 кг
8. | Управление чрез педал на височина и спирачки на плота | Налично
9. | Наличие на защитна система при движение надолу | Да се опише
10. | Въртене на основата на масата | До 90 градуса
III. | Таванно окачване за рентгеновата тръба
1. | Телескопичен таванен статив с голям вертикален ход | Мин. 100 см
2. | Най-ниско положение на тръбата спрямо пода | < 50 см
3. | Надлъжен ход на таванния статив, моторизиран | Мин. 220 см
4. | Напречен ход на таванния статив | Мин. 100 см
5. | Въртене на хаубето около вертикалната ос | +/- 180 градуса
6. | Въртене на хаубето около хоризонталлната ос | Мин. +/- 120 градуса
7. | Ръкохватка за управление със спирачки | Налично
8. | Контролен панел за управление с LCD екран | Налично
9. | Функция за автоматично регулиране височината на тръбата спрямо детектора | Налично
IV. | Колиматор
1. | Автоматична моторизирана колимация с възможност за ръчна корекция | Налично
2. | Таймер | За мин. 15 сек
3. | Избор на филтри | Мин. 3
V. | Детектор
1. | Плосък детектор с активен размер | Мин. 42 х 42 см
2. | Образна матрица: | мин. 2,8К х 2,8К х 16 bit
3. | Разделителна способност | ≥ 3,0 lp/mm
4. | Размер на пиксела | < 165 микрометра
5. | Сваляем осцилиращ растер 40 линии/см | наличие
VI. | Генератор
1. | Мощност | Мин. 80 kW
2. | Максимално апрежение | Мин 150 kV
3. | Максимален ток | Мин. 800 mA
4. | Минимален обхват на mAs стойности | От 1 до 800 mAs
5. | АЕС | Налично
6. | Защита на тръбата от претоварване | Налично
7. | Възможност за формиране на различни по размер фокуси чрез използване на малкия и големия катод на тръбата едновременно | Да се опише
VII. | Рентгенова тръба
1. | Двуфокусна | 0,6/1,2 мм фокуси
2. | Високооборотна, максимална скорост на въртене | > 9000 об/мин
3. | Аноден топлинен капацитет | ≥ 250 kHU
VIII. | Операторска конзола
1. | Цветен монитор с тъч скрийн, резолюция мин. 1280х1024 пиксела | Диагонал мин. 18‘‘
2. | Памет за образи | Мин. 160 GB
3. | Запис на образи на CD или DVD в DICOM формат с включен DICOM вюър | Налично
4. | Типично време до получаване на образ | Макс. 7 сек.
5. | DICOM съвместимост: print, export (вкл. storage commitment), Work list, MPPS | Налично
6. | UPS устройство за конзолата. Време за резервиране | ≥ 30 мин.
IX. | Окомплектовка
1. | Колани за фиксиран на пациента | Налично
2. | Инфузионен статив | Налично
3. | Опора за масата при CPR процедура | Налично
Наименование |  | Брой | Производител | Съгласие
VII. Система за абдоминални ултразвукови изследвания |  | 2
Описание на техническите параметри:
№ | Описание на параметрите | Изисквания | Предложение на участника | Каталог номер/ страница
I. | Основни изисквания към системата
1. | Дигитален ехокардиограф от най-висок клас, с брой цифрови канали | мин. 500000
2. | Брой активни трансдюсерни порта | мин. 4бр.
3. | Честота на кадрите в 2D режим | мин. 1000 кадъра/сек.
4. | Честота на кадрите в обемен режим | мин. 350 кадъра/сек.
5. | Честотен обхват на трансдюсерите | мин. 1-20MHz
6. | Нива на сивата скала | мин. 256
7. | Дълбочина на сканиране | мин. 30см.
8. | Динамичен обхват | мин. 170dB
9. | Нива на шум на системата | макс. 50dB
10. | Тегло на системата | макс. 120кг.
11. | Вградена батерия за автономна работа | наличие
II. | Панел за управление и ергономичност
1. | Нагласяне на панела по височина с обхват | мин. 25см.
2. | Ротация на панела | мин. 180о
3. | QWERTY клавиатура | наличие
4. | Дублиращ панел за управление, чрез наличие на "touchscreen", таблетен интерфейс | наличие
III. | Дисплей на системата
1. | Цветен LCD дисплей на артикулиращо рамо, с висока степен на свобода и диагонал | мин. 19"
2. | Резолюция на дисплея | мин. 1280 x 1024
3. | Ъгъл на наблюдение, с цел добър визуален достъп до изображението на дисплея от голяма група работещи и обучаващи се студенти | >150о
4. | Контраст | мин. 1000:1
IV. | Режими на работа
1. | Тъканно хармонично изображение | наличие
2. | Едновременно изобразяване на 2D и М-режим | наличие
3. | Цветен М-режим | наличие
4. | Анатомичен М-режим | наличие
5. | Цветен и Пулсов (PW) Тъканен Доплер | наличие
6. | Цветен Мощен Доплер с указване посоката на движение | наличие
7. | Продължителен Доплер (CW) | наличие
8. | Дуплекс: 2D/PW Доплер | наличие
9. | Адаптивен Доплер | наличие
10. | HighPRF PW Доплер | наличие
11. | Дуплекс: 2D/PW Доплер | наличие
12. | Дуплекс: 2D, Цветен поток, PW Доплер | наличие
13. | Дуплекс: 2D, Цветен мощен Доплер, PW Доплер | наличие
14. | Триплекс: 2D, Цветен поток, PW Доплер | наличие
15. | Триплекс: 2D, Цветен мощен Доплер, PW Доплер | наличие
16. | Режим на цветно сравнение | наличие
17. | Хрома колоризация с множество цветове | наличие
18. | Режим на двойно изображение с независими кинопаметни буфери и миксирани режими на изобразяване, където единият образ е в реално време (live), а другият замразен (frozen) | наличие
19. | Високодефинитивна лупа (zoom) | наличие
20. | Високодефинитивна лупа с панорама (zoom and pan) | наличие
21. | Режим, използващ технология за изчистване на зърнист образ | наличие
22. | Режим, използващ технология за изчистване на шумове | наличие
23. | Оптимизация на изображението, с натискане на един бутон | наличие
V. | Софтуер
1. | Софтуер за абдоминални, акушеро-гинекологични, съдови, радиологични педиатрични, малки части, мускулноскелетни, кардиологични (възрасти и деца), фетално ехо, интервенционални, урологични и TCD приложения | наличие
2. | Софтуер за работа 2D и 3D в реално време режими | наличие
3. | Софтуер за електронна ротация на изображението | наличие
4. | Софтуер за извличане на 3D образ в реално време, позволяващ оценка на структури и анатомични съотношения | наличие
5. | Софтуер за 3D количествен анализ за разглеждане, изрязване, слайсиране и количествено определяне, включително измерване на разстояния, площи, обеми от 3D набори от данни | наличие
6. | Софтуерен пакет за еластография на гърда, щитовидна жлеза, мускулноскелетни и черен дроб приложения | наличие
VI. | Трансдюсери
1. | Абдоминален широколентов матричен електронен трансдюсер, поддържащ следните режими: 2D, Цветен PW, HPRF, Цветен Мощен Доплер, 3D, 4D, 3D Панорамен образ и Контрастен образ, с честотен обхват | мин. 1 до 6MHz
2. | Абдоминален широколентов трансдюсер за общи абдоминални, педиатрични абодоминални, абдоминални съдови, интервенционални, акушеро-гинекологични и фетално ехо приложения, поддържащ следните режими: 2D, M-режим, PW Доплер, High PRF PW Доплер, Цветен Доплер, Цветен Мощен Доплер с указване на посоката, хармоничен образ, контраст и 3D на свободна ръка, с честотен обхват | мин. 2 до 5MHz
3. | Широколентов линеарен трансдюсер за общи приложения, гърда, щитовидна жлеза, малки части, мускулноскелетни, съдови, акушеро-гинеколични и педиатрични приложения, поддържащ следните режими: Насочваем Пулсов Доплер, Цветен Доплер, Цветен Мощен Доплер, хармоничен образ, панорамен образ, еластография, M-режим, 3D на свободна ръка, с честотен обхват | мин. 6 до 12MHz
VII. | Възможности за надграждане
1. | Възможност за надграждане със софтуер и хардуер за наслагване на образи от други модалности за образна диагностика като CT, X-Ray, MRI и др., с цел прецизна навигация за вземане на биопсии | наличие
2. | Възможност за надграждане с матричен секторен 4D ТЕЕ трансдюсер | наличие
3. | Възможност за надграждане с педиатричен абдоминален трансдюсер | наличие
4. | Възможност за надграждане с педиатричен ТЕЕ трансдюсер | наличие
5. | Възможност за надграждане с педиатричен секторен кардиологичен трансдюсер | наличие
6. | Възможност за надграждане с интраоперативен линеарен трансдюсер | наличие
7. | Възможност за надграждане със "сляп" (pedoff) трансдюсер | наличие
8. | Възможност за надграждане със софтуер за контрастен образ | наличие
9. | Възможност за отдалечен сервизен достъп за диагностика | наличие
Наименование |  | Брой | Производител | Съгласие
VIII. Система за сърдечно-съдови ултразвукови изследвания |  | 3
Описание на техническите параметри:
№ | Описание на параметрите | Изисквания | Предложение на участника | Каталог номер/ страница
I. | Основни изисквания към системата
1. | Дигитален ехокардиограф от най-висок клас, с брой цифрови канали | мин. 500000
2. | Брой активни трансдюсерни порта | мин. 4бр.
3. | Честота на кадрите в 2D режим | мин. 1000 кадъра/сек.
4. | Честота на кадрите в обемен режим | мин. 350 кадъра/сек.
5. | Честотен обхват на трансдюсерите | мин. 1-20MHz
6. | Нива на сивата скала | мин. 256
7. | Дълбочина на сканиране | мин. 30см.
8. | Динамичен обхват | мин. 170dB
9. | Нива на шум на системата | макс. 50dB
10. | Тегло на системата | макс. 120кг.
11. | Вградена батерия за автономна работа | наличие
II. | Панел за управление и ергономичност
1. | Нагласяне на панела по височина с обхват | мин. 25см.
2. | Ротация на панела | мин. 180о
3. | QWERTY клавиатура | наличие
4. | Дублиращ панел за управление, чрез наличие на "touchscreen", таблетен интерфейс | наличие
III. | Дисплей на системата
1. | Цветен LCD дисплей на артикулиращо рамо, с висока степен на свобода и диагонал | мин. 19"
2. | Резолюция на дисплея | мин. 1280 x 1024
3. | Ъгъл на наблюдение, с цел добър визуален достъп до изображението на дисплея от голяма група работещи и обучаващи се студенти | >150о
4. | Контраст | мин. 1000:1
IV. | Режими на работа
1. | Тъканно хармонично изображение | наличие
2. | Едновременно изобразяване на 2D и М-режим | наличие
3. | Цветен М-режим | наличие
4. | Анатомичен М-режим | наличие
5. | Цветен и Пулсов (PW) Тъканен Доплер | наличие
6. | Цветен Мощен Доплер с указване посоката на движение | наличие
7. | Продължителен Доплер (CW) | наличие
8. | Дуплекс: 2D/PW Допелр | наличие
9. | Адаптивен Доплер | наличие
10. | HighPRF PW Доплер | наличие
11. | Дуплекс: 2D/PW Допелер | наличие
12. | Дуплекс: 2D, Цветен поток, PW Доплер | наличие
13. | Дуплекс: 2D, Цветен мощен Доплер, PW Доплер | наличие
14. | Триплекс: 2D, Цветен поток, PW Доплер | наличие
15. | Триплекс: 2D, Цветен мощен Доплер, PW Доплер | наличие
16. | Режим на цветно сравнение | наличие
17. | Хрома колоризация с множество цветове | наличие
18. | Режим на двойно изображение с независими кинопаметни буфери и миксирани режими на изобразяване, където единият образ е в реално време (live), а другият замразен (frozen) | наличие
19. | Високодефинитивна лупа (zoom) | наличие
20. | Високодефинитивна лупа с панорама (zoom and pan) | наличие
21. | Режим, използващ технология за изчистване на зърнист образ | наличие
22. | Режим, използващ технология за изчистване на шумове | наличие
23. | Оптимизация на изображението, с натискане на един бутон | наличие
V. | Софтуер
1. | Софтуер за кардиологични (възрасти и деца), съдови, фетално ехо и TCD приложения | наличие
2. | Софтуер за работа 2D и 3D в реално време режими | наличие
3. | Софтуер за електронна ротация на изображението | наличие
4. | Софтуер за извличане на 3D образ в реално време, позволяващ оценка на структури и анатомични съотношения | наличие
5. | Софтуер за 3D количествен анализ за разглеждане, изрязване, слайсиране и количествено определяне, включително измерване на разстояния, площ, бипланови левокамерни обеми, фракция на изтласкване (EF) и левокамерни обеми; Мултипланарни реконструкции (MPR) с изгледи за неограничен брой анатомични равнини от 3D обема | наличие
6. | Софтуер за изчисление на глобални и регионални левокамерни обеми, базирани на ACC 17-сегментен модел | наличие
7. | Софтуер за последователност и надеждност на акустични измервания - Регион на Интерес (ROI) | наличие
8. | Софтуер за автоматично измерване на дебелина на каротисите и други повърхностни съдове - Интима Медиа (IMT) | наличие
9. | Софтуер за измерване движението на миокарда, използващ масиви от данни на Цветен Тъканен Доплер, постигащ го чрез проследяване на изместване, деформация и степен на деформация (Strain and Strain rate) по дефинирани от потребителя М-линии | наличие
10. | Софтуер за автоматична количествена оценка на движението на сърцето, автоматично изчертаващ региона на интерес, базиран на селектриан анатомичен изглед и генериране на измервания на глобални и регионални функции на сърцето | наличие
11. | Софтуер за автоматична 2D количествена оценка автоматично изчертаващ региона на интерес, базиран на селектиран анатомичен изглед и генериране на измервания за левокамерна фракция на изтласкване (LV EF), краен систолен обем (ESV) и краен диастолен обем (EDV) | наличие
12. | Софтуер за задълбочени рапорти при изобразяване на площи, обеми и параметри и левокамерна систолна и диастолна функции, в това число LV Ejection Fraction (EF), Peak Ejection Rate (PER), Peak Rapid Filling Rate (PRFR) и Atrial Filling Fraction (AFF) | наличие
13. | Софтуер за Стрес Ехо (Stress Echo) | наличие
VI. | Съхранение и архивиране
1. | Вграден хард диск с капацитет | мин. 1TB
2. | Стандарт NetLink/DICOM 3.0 за обмен на информация в мрежа - печат, съхранение, предаване, пациентен работен лист, DICOM Query и Retrieve, както и струкутурирани рапорти за съдови и кардиологични (възрастни и деца) приложения | наличие
3. | DICOM функционалност за извикване на изображения от други модалности CT, X-Ray, Angio, MRI и др. | наличие
4. | DICOM 3.0 функционалност за печат и съхранение на данни на вградено DVD/CD оптично устройство | наличие
5. | Вграден Wireless DICOM с WEP security | наличие
6. | Ретроспективно и проспективно записване на клип на вътрешно хард диск устройство или преносим носител | наличие
7. | Вградено DVD/CD записващо устройство за съхранение на DICOM изображения за експорт в .jpeg и .avi формати | наличие
8. | 10/100/1000 Ethernet интерфейс | наличие
9. | Вграден цветен принтер с висока резолюция за медицински образи | наличие
VII. | Трансдюсери
1. | Матричен секторен широколентов кардиологичен трансдюсер, поддържащ режими: Цветен, Тъканен Доплер, PW, CW, M-режим, Анатомичен M-режим; 3D в реално време, 3D zoom в реално време, тригериран пълен обем и тригериран 3D цветен обем, с честотен обхват | мин. 1 до 5MHz
2. | ТЕЕ матричен секторен широколентов кардиологичен трансдюсер, поддържащ режими: Хармоничен образ, PW, CW, M-режим, Цветен M-режим; Цветен поток, 3D в реално време, 3D zoom в реално време, тригериран пълен обем и тригериран 3D цветен обем, с честотен обхват | мин. 2 до 6MHz
3. | Широколентов линеен трансдюсер за изследване на съдове, поддържащ режими: PW Доплер; Цветен Доплер, Цветен Мощен Доплер, Хармонично изображение, с честотен обхват | мин. 3 до 12MHz
VIII. | Допълнителни възможности за надграждане
1. | Възможност за надграждане с поне два различни педиатрични секторни кардиологични трансдюсери, с различни честоти за деца и недоносени | наличие
2. | Възможност за надграждане с интраоперативен линеарен трансдюсер | наличие
3. | Възможност за надграждане със "сляп" (pedoff) трансдюсер | наличие
4. | Възможност за надграждане с електронен абдоминален трансдюсер за обемни изображения в реално време | наличие
5. | Възможност за надграждане със софтуер за контрастен образ | наличие
6. | Възможност за надграждане със софтуер и хардуер за наслагване на образи от други модалности за образна диагностика като CT, X-Ray, MRI и др., с цел прецизна навигация за вземане на биопсии | наличие
7. | Възможност за отдалечен сервизен достъп за диагностика | наличие