1407 София, ул. “Козяк” No 1	                                                  тел. :   (02) 9607-223  факс.:  (02) 962-4771

Директор проф. д-р Любомир Спасов, д.м.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

Обект:  Доставка на системи за механична поддръжка на сърдечно-съдова циркулация

I . Система за лявокамерна механична циркулаторна поддръжка с аксиален кръвоток за  10 пациента годишно.

- Помпа с аксиален кръвоток със следните характеристики:

- Да бъде изцяло имплантируема в гръдната кухина на пациента;

- Да осигурява адекватен кръвоток за пациенти с различно тегло и височина;

- Да осигурява поток минимум 9 l/min;

- Скорост на помпата в диапазон от 6000 до 13 000 rpm;

- Флексабилна входяща и изходяща канюла, непозволяваща дислокация на помпата;

- Имплантируемите компоненти на системата да не изискват регулярна калибрация;

- Помпата да бъде комплектована в стерилен сет с изходяща и входяща канюла, апикален нож, апикален шевен пръстен, перфоратор, протектор за връзки,  системен контролер и комплект принадлежности за носене;

- Да бъде съвместима със съществуващото в болницата Thoratec системно устройство за лявокамерна механична циркулаторна поддръжка с аксиален кръвоток.

- Устройства към системата:

- Захранващ модул, комплект с пациентски кабел;

- Системен монитор;

- Комплект от 4 акумулаторни литиево-йонни батерии 14 V;

- Кит за прикачване  на батерии;

- Системен контролер, резервен;

- Устройство за зареждане на батериите;

- Батерия за системния контролер.

- Аксесоари към системата:

- Пациентски кабел на захранващия модул;

- Кабел за захранване с постоянен ток от автомобил;

- Кабел за данни за системния монитор;

- Комплект принадлежности за носене;

- Закрепващ колан;

- Измиващ пациентен кит за баня;

- Чанта с общо предназначение;

- Жилетка с калъфи за батерии;

- Калъф с презрамки за батериите;

- Проходник;

- Гаечен ключ;

- Хирургичен оразмерител.

- Допълнителни изисквания:

ЕС Сертификат за оценка на съответствието, Сертификат за качество ISO 13485 на производителя и Декларация за съответствие за цялата система и аксесоари.

II. Система за еднокамерна и двукамерна циркулаторна поддръжка на сърдечно – съдовата система за 10 пациента годишно.

Предназначение:

Екстракорпорално подпомагане на сърдечно – съдовата система: ляво-, дясно-, двукамерно;

Кардиопулмонарен байпас и подпомагане;

Подпомагане при спешни случаи и транспорт – наземен и въздушен.

- Помпа – еднократна, стерилна, с магнитно задвижвано витло за работа в безконтактна среда.

- минимален първоначален обем 31 ml;

- максимална скорост – до 5.500 rpm;

- максимално работно налягане – до 600 mmHg;

- да бъде съвместима със съществуващото в болницата Thoratec системно устройство за еднокамерна и двукамерна циркулаторна поддъжка на сърдечно – съдовата система.

- Конзола:

- да осигурява поток до 10 l/min;

- захранване 220 V;

- тегло до 7 kg  (да е подходяща за транспорт).

Конзолата да бъде окомплектована в сет с детектор за кръвотока, монитор и многократен мотор за помпата.

- Мотор:

- да бъде за многократна употреба;

- височина 8,2 см;

- диаметър 10 см;

- тегло до 1,7 кг.

- Монитор

Да позволява свързване с една или две конзоли в зависимост от вида на поддръжката (едно- или двукамерна).

Да предоставя данни за работата на системата и възможност за контрол на функциите на мотора и помпата.

- Транспортна система с вградена конзола и мотор за циркулаторна поддръжка на сърдечно-съдовата система.

Системата да бъде окомплектована с кислородна бутилка и скоба за оксигенатор.

- Допълнителни изисквания:

ЕС Сертификат за оценка на съответствието, Сертификат за качество ISO 13485 на производителя и Декларация за съответствие за цялата система и аксесоари.

ІІІ. Система за моновентрикуларна механична циркулаторна поддръжка  с пулсативен кръвоток

- Помпа с пулсативен кръвоток, окомплектована със:

  - Сет канюли, необходими за имплантирането на помпа с пулсативен кръвоток за циркулаторна поддръжка на лява или дясна камера;

  - Аксесоарен сет за подготовка на помпите;

  - Аксесоарен сет за свързване на помпите с пневматичните системи, състоящ се от пневматични и електрически проводници.

- Изисквания към системата:

Помпата с пулсативен кръвоток да бъде с трипластинкови клапи, позволяващи отваряне на пластинките до 90º.

Помпата да има ефективен ходов обем от 65 ml и в зависимост от различните състояния да изпомпва до 6.5 L/min при честота 100 удара в минута.

Канюлите за имплантиране на помпата да се доставят в стерилно и апирогенно състояние,  за еднократна употреба, стерилизирани с етиленов окис (ЕО).

Пневматичниту и електрически проводници от аксесоарния сет за свързване на помпите с пневматичните системи да се доставят в стерилно състояние,  за еднократна употреба, стерилизирани с етиленов окис (ЕО).

Аксесоарният сет за подготовка на помпите да съдържа набор от  спомагателни хирургични принадлежности за имплантиране,  дъ бъде стерилен,  предназначен за еднократна употреба и стерилизиран с гама-лъчи.

Системата бъде подходяща за възрастни и деца.

- Допълнителни изисквания:

ЕС Сертификат за оценка на съответствието, Сертификат за качество ISO 13485 на производителя и Декларация за съответствие за цялата система и аксесоари.

ІV. Система за бивентрикуларна механична циркулаторна поддръжка  с пулсативен кръвоток

- Помпа с пулсативен кръвоток (2 броя), окомплектована със:

  - Сет канюли, необходими за имплантирането на помпа с пулсативен кръвоток за циркулаторна поддръжка на лява и дясна камера - 2 броя;

  - Аксесоарен сет за подготовка на помпите - 2 броя;

  - Аксесоарен сет за свързване на помпите с пневматичните системи - 2 броя.

- Изисквания към системата:

Помпата с пулсативен кръвоток да бъде с трипластинкови клапи, позволяващи отваряне на пластинките до 90º.

Помпата да има ефективен ходов обем от 65 ml и в зависимост от различните състояния да изпомпва до 6.5 L/min при честота 100 удара в минута.

Канюлите за имплантиране на помпата да се доставят в стерилно и апирогенно състояние,  за еднократна употреба, стерилизирани с етиленов окис (ЕО).

Пневматичниту и електрически проводници от аксесоарния сет за свързване на помпите с пневматичните системи да се доставят в стерилно състояние,  за еднократна употреба, стерилизирани с етиленов окис (ЕО).

Аксесоарният сет за подготовка на помпите да съдържа набор от  спомагателни хирургични принадлежности за имплантиране,  дъ бъде стерилен,  предназначен за еднократна употреба и стерилизиран с гама-лъчи.

Системата бъде подходяща за възрастни и деца.

- Допълнителни изисквания:

ЕС Сертификат за оценка на съответствието, Сертификат за качество ISO 13485 на производителя и Декларация за съответствие за цялата система и аксесоари.

# Text boxes

## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерски съвет